Medidores de Vazão (ÁGUA) Eletromagnéticos DE INSERÇÃO

Para redeS COM DIÂMETROS ATÉ 900 mm :

O equipamento deverá vir acompanhado de certificado de calibração emitido por

laboratório nacional ou internacional, que possuam padrões rastreados ao INMETRO

ou a organismos internacionais de metrologia.

Certificação CE;

Empresa deverá ser certificada ISO9001/2008 e MID

de acordo com o módulo D do MID001

Compatibilidade eletromagnética:

EN-61010-1

EN-61326-1.

1 – ELEMENTO PRIMÁRIO (Sensor):

1.2 Classe de pressão do corpo: PN20.

1.3 Material do elemento:

1.3.1 Corpo: aço inox

1.3.2 Caixa de junção à tubulação: aço inox .

1.4 Cabo de ligação ao Conversor: 30 metros.

1.5 Haste do sensor:

1.4.1 Para medições em tubo com diâmetro de 300 mm a 900 mm, com inserção da haste

no mínimo até a metade do diâmetro nominal (900 mm) do tubo.

1.4.2 Para conexão à rede de água adaptável ao registro tipo TAP de diâmetro interno 1”.

1.6 Grau de proteção: IP68.

1.7 Eletrodos:

1.7.1 Localizados na ponta do Sensor, facilitando a medição para pequenos diâmetros

1.7.2 Condutividade mínima: 5 S/cm.

1.8 Sensor Calibrado:

1.8.1 Deverá vir calibrado de fábrica, com o fator “K” estampado no próprio sensor pelo

fabricante.

1.9 Ponto para tomada de pressão.

2 – ELEMENTO SECUNDÁRIO (Conversor):

2.1 Grau de proteção: IP65

2.2 Display simultâneo para Volume acumulado e vazão instantânea, com iluminação de

fundo.

2.3 Senha de proteção com alteração pelo Usuário, evitando utilização indevida.

2.4 Plataforma de comunicação e  protocolo: RTU/RS232 e MODBUS.

2.5 Saídas:

2.5.1 Uma saída analógica: Corrente 4 a 20 mA (<800 )

2.5.2 Duas saídas digitais com frequência acima de 1.000 HZ.

2.6 Sentido de medição de fluxo:

2.6.1 Medição nos dois sentidos possíveis do fluxo, com dois totalizadores de volume,

um positivo e outro negativo.

2.7 Funções:

2.7.1 Ajustes de faixa de velocidade.

2.7.2 Diagnósticos.

2.7.3 Detecção de tubo vazio.

2.8 Todas as entradas e saídas com isolação galvânica da alimentação.

2.9 Dados para o cálculo da vazão:

2.9.1 Deverá possuir campo para inserção do diâmetro real do tubo a ser medido.

2.9.2 Deverá possuir algoritmo paro cálculo da área efetiva.

2.9.2 Deverá possuir campo para inserção do fator de velocidade no ponto de medição.

2.10 Alimentação: 110 V.

2.11 Manual de instruções em português.

2.12 O equipamento será instalado pela Cesama conforme orientações e treinamento

oferecidos pelo fornecedor.

Márcio Dutra Pereira

Chefe de Departamento (DEMC)